Технические публикации

SONZ/WI-Y17

REV-A

Z-CHAIR 100 / Z-CHAIR 300

Стоматологическая установка SONZ

Руководство пользователя

Эксплуатационная документация

Copyright © 2022 by SONZ(Shanghai) Trading Co., Ltd.

История ревизий

| РЕВ | ДАТА ВЫПУСКА | ПРИЧИНА ПРАВКИ |
| --- | --- | --- |
| Рев-A | 2022.12.3 | Первый выпуск |

Пожалуйста, используйте последнюю ревизию данного документа. Информация, относящаяся к этому документу, поддерживается производителем. Если нужно узнать последнюю ревизию, просьба обращаться к дистрибьютору, торговому представителю или в наш отдел сервиса.

|  |  | Изготовитель: SONZ(Shanghai) Trading Co., ltd. Room.102, Building No.16, No. 235 Sanlin Road, PuDong New Area, Shanghai, China |
| --- | --- | --- |

Нормативные требования

Соответствие стандартам

Содержание данного руководства предназначено для стоматологической установки.

| MD 98/37/EC | EN ISO 10993-1 |
| --- | --- |
| MDD 93/42/EEC | EN ISO 10993-5 |
| EN ISO 7494-1 | EN ISO 10993-10 |
| EN ISO 7494-2 | EN 9687 |
| EN 9680 | EN 62471 |
| EN 60601-1 | EN ISO 15223-1 |
| EN 60601-1-2 | EN ISO 14971 |
| EN 80601-2-60 |  |
| EN 9168 |  |
| EN 14457 |  |

Уполномоченный представитель в Европе

DTF Technology s.r.l.

Ул. Де Санктус, 32, 20141, Милан, Италия

Тел.: 39 02 84893641

Факс: 39 02 84718594

Данный продукт отвечает нормативным требованиям следующих документов:

Директива 93/42/EEC Совета в отношении медицинских изделий:

Маркировка CE, нанесенная на продукт, свидетельствует о соответствии Директиве.

Расположение маркировки CE приведено в данном руководстве.

Сертификация

Изготовитель сертифицирован по ISO 13485.

Декларация соответствия

Директива Совета 93/42/EEC в отношении медицинских изделий:

Маркировка CE, нанесенная на продукт, свидетельствует о соответствии Директиве.

Расположение маркировки CE показано в данном руководстве. Руководство содержит сертификацию CE и Декларацию Соответствия. См. приложения.

Содержание

История ревизий	1

Нормативные требования	2

Содержание	3

Глава 1 Введение	4

1.1.	Внимание	4

1.2.	Предполагаемое применение	4

1.3.	Противопоказания	4

2.1	Расшифровка символов	5

2.2	Общие рекомендации к безопасности	6

2.3	Компоненты, связанные с безопасностью	6

2.4	Эксплуатационный риск	7

2.5	Защитные инструменты	7

Глава 3 Описание и характеристики	8

3.1	Обзор	8

3.2	Характеристики	9

Глава 4 Монтаж	11

4.1	Проверка упаковки	11

4.2	Перед сборкой	11

4.3	Установка стоматологического кресла	12

4.4	Схема трубопровода	14

Глава 5 Эксплуатация и настройка	15

5.1	Краткие инструкции к работе	15

5.2	Кресло пациента и блок инструментов	17

5.3	Плевательница	29

5.4	Стоматологический светильник	30

Глава 6 Обслуживание	32

6.1	Ежедневное обслуживание	32

6.2	Очистка фильтра	32

6.3	Распространенные неполадки и решения	33

Глава 7 Необходимая информация	35

7.1	Основные сведения	35

7.2	Техника безопасности	35

Глава 8 Транспортировка и хранение	36

Глава 9 Послепродажные услуги	36

Приложение 1 Схема электрической цепи и труб	37

Электрическая схема	37

Схема трубопровода	39

Приложение 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)	40

# Глава 1 Введение

- Внимание

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию для работы со стоматологической установкой, а именно оптимальное применение, инструкции для безопасной и надежной эксплуатации установки и сведения о правильном и регулярном обслуживании. Перед пользованием продуктом нужно прочитать и понимать все инструкции данного руководства.

Храните данное руководство вместе с установкой все время. Периодически просматривайте эксплуатационные процедуры и меры предосторожности.

- Предполагаемое применение

Стоматологическая установка предназначена для правильного расположения пациента и проведения стоматологических процедур. Стоматологическая установка подключается к источнику электроэнергии и служит основой для других стоматологических устройств, таких как стоматологический наконечник, пистолет для воздуха и воды, слюноотсос, аспирация, ультразвуковой скалер и полимеризационная лампа.

Данная стоматологическая установка может применяться в стоматологических клиниках, лабораториях, больницах и т.д., и эксплуатируется врачами и другими специалистами для диагностики, осмотра и лечения.

- Противопоказания

У данного оборудования нет противопоказаний.

Глава 2 Безопасность

  - Расшифровка символов

Описание знаков на устройстве

|  | “ИНФОРМАЦИЯ” – предлагает пользователю обратиться к руководству по эксплуатации или иным инструкциям |
| --- | --- |
|  | “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” – сообщение, информирующее об опасности |
|  | “ВНИМАНИЕ” – предлагает пользователю обратиться к руководству по эксплуатации или иным инструкциям, если на этикетке невозможно предоставить полную информацию. |
|  | “ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ” – указывает на клемму защитного заземления. |
|  | “ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ” - указывает на клемму защитного заземления. |

Описание маркировки

|  | Символ "СЕРИЙНЫЙ НОМЕР" |  | Символ "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Символ "НОМЕР ПО КАТАЛОГУ" |  | Символ "АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ" |
|  | Символ "ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ" |  | Символ "ВНИМАНИЕ" |

Подсказки к работе

| Примечание |  | Означает, что предоставленная информация упрощает пользование или иным образом полезна при работе с устройством. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осторожно |  | Указывает на возможный источник риска, который в ненадлежащих условиях может вызывать: • Легкие травмы • Вред имуществу • Повреждение устройства |  |
| Предупреждение |  | Указывает на возможное присутствие источника риска, который в ненадлежащих условиях может вызывать: • Тяжелые травмы • Существенный материальный вред • Значительное повреждение устройства |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ПОЖАЛУЙСТА, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. |  |

  - Общие рекомендации к безопасности

Пользователь несет ответственность за правильную эксплуатацию и обслуживание установки в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве.

  - Компоненты, связанные с безопасностью

Термическая защита

| Наименование детали | Функция |
| --- | --- |
| Температурный протектор (нагревательная бутылка) | Прерывает ток при слишком высокой температуре нагрева бутылки. |

Электрическая защита

| Наименование детали | Функция |
| --- | --- |
| Плавкий предохранитель (ввод питания) | Прерывает ток, если подключенный источник превышает параметры или нестабилен. |
| Плавкий предохранитель (негатоскоп) | Прерывает ток, если подключенный источник превышает параметры или нестабилен. |

Компоненты управления

| Наименование детали | Функция |
| --- | --- |
| Операционная панель | Главная панель управления установки |
| Ножной переключатель | Управляет подачей воздуха и воды |
| Педаль | Кнопка педали управляет движением стоматологического кресла |
| Плата управления | Система управления всеми рабочими процессами |

| ОСТОРОЖНО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР И МОДИФИКАЦИЮ УСТАНОВКИ НЕАВТОРИЗИРОВАННЫМ ЛИЦОМ ИЛИ НЕПРОФЕССИОНАЛОМ. |
| --- | --- |

  - Эксплуатационный риск

Пожалуйста, обращайте внимание на эксплуатационные риски при работе.

Риск сдавливания

Внимательно управляйте креслом, когда на нем находится пациент во избежание складывания.

  - Защитные инструменты

| Наименование | Функция |
| --- | --- |
| Резиновая перчатка | Надевайте, чтобы избежать инфекции |
| Респиратор | Надевайте, чтобы избежать инфекции |

# Глава 3 Описание и характеристики

  - Обзор

|  | Педаль |  | Пантограф светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологическое кресло |  | Светильник |
|  | Консоль ассистента |  | Балансир и пантограф блока инструментов |
|  | Чаша плевательницы |  | Блок инструментов с нижней подачей |
|  | Блок управления |  | Блок инструментов с верхней подачей |

Стандартный порт подключения навесных устройств должен соответствовать стандарту EN ISO 9168

Применяемый наконечник должен отвечать стандарту EN ISO 14457

  - Характеристики

Спецификации электроники

Класс электронной безопасности: класс I

Класс электронной защиты: класс Б

Тип питания: переменный ток 230 В, 50 Гц

Входная мощность: 350 ВА

Напряжение мотора: постоянный ток 5 В.

Условия окружающей среды

Рабочая температура: 5-40℃

Относительная влажность: ≤ 80%

Источник газа: вывод 550 – 800 кПа; объем подачи газа должен быть не менее 80 л/мин, внутренний диаметр воздушного фильтра: 25 мкм

Источник воды: вывод 200 – 400 кПа; объем подачи воды должен быть не менее 10 л/мин, внутренний диаметр фильтра воды: 90 мкм.

Основные характеристики

| 1 | Коробка коммуникаций | Внутренний диаметр воздушного фильтра ≤ 25 мкм Внутренний диаметр водного фильтра ≤ 90мкм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ополаскиватель и плевательница | Температура воды для полоскания: 40 ± 5℃, Расход воды на ополаскивание плевательницы: ≥ 4 л/мин |
| 3 | Слабый слюноотсос | Внутренний диаметр слабого слюноотсоса – 6 мм, при давлении воды 200 кПа, уровень вакуума должен быть ≥ 15 кПа, Объем всасывания воды ＞ 400 мл/мин |
| 4 | Сильный слюноотсос | Внутренний диаметр сильного слюноотсоса - 6 мм, при давлении воды 600 кПа, уровень вакуума должен быть ≥ 25 кПа, Объем всасывания воды ＞ 1000 мл/мин |
| 5 | Блок инструментов | Угол поворота: ＞160°, размах движения вверх/вниз ＞ 400 мм, нагрузка на блок ≤ 5 кг |
| 6 | Ножной переключатель | Влагостойкость: IPX4 |
| 7 | Плавкий предохранитель | Ввод питания: F6.3AH/250V Вывод трансформатора: T12AH/250V |
| 8 | Режим работы | Кресло пациента относится к компонентам с прерывистым движением, при непрерывном движении в течение 2 мин требует остановки более чем на 18 мин |
| 9 | Материал водной трубы | PUR 90 A |
| 10 | Цвета трубок | Воздушные: прозрачные, Водные: синий и прозрачный синий |
| 11 | Порт подключения наконечников | Давление вывода воздуха должно равняться 200~400 кПа, при установке регулировочного клапана на максимум объем воздуха на выходе ＞1.5 л/мин, объем воды на выходе＞50 мл/мин |
| 12 | Стоматологический светильник | Напряжение: переменный ток 24 В, 50 Гц, Мощность: 50 ВА, Плавкий предохранитель: F3AL 250 В, Освещенность: 800~20000 люкс, Тепловое излучение: ＜ 350 Вт/м2 Угол поворота: ＜300° |
| 13 | Негатоскоп | Световое пятно: 13.5*6.6 см, Напряжение: перем. ток 24 В, 50 Гц, Мощность: 4 ВА, Предохранитель: F10AL250V |

# Глава 4 Монтаж

  - Проверка упаковки

Внимательно проверьте упаковку при получении продукта.

| Спереди | Сбоку |
| --- | --- |

| Предмет | Размер упаковки | Масса нетто | Масса брутто |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанерный короб | 122*100*85 см | 200 кг | 230 кг |

| ОСТОРОЖНО | ПРИ РАСПАКОВКЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА ВНУТРИ. ВСКРЫВАЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ, НЕ ПОРЕЖЬТЕ ТРУБЫ ВНУТРИ НИХ. |
| --- | --- |

  - Перед сборкой

Перед тем, как открыть упаковку, проверьте плиту и короб вокруг, убедитесь, что нет повреждений, затем согласно "списку комплектации" проверьте наличие деталей и аксессуаров, если возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к дилерам.

| ПРИМЕЧАНИЕ | ОТКРЫВАЙТЕ ВНЕШНЮЮ УПАКОВКУ БЕЗОПАСНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА. |
| --- | --- |

Распаковка аксессуаров

Откройте упаковку и достаньте товар, снимите пластиковый пакет, достаньте все стандартные детали и аксессуары и сверьте их со списком:

| Нахождение | Наименование детали | Кол-во | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Коробка светильника | Светильник | 1 шт. |  |
|  | Декоративное кольцо | 1 шт. |  |
|  | Торцевой ключ | 1 шт. | Инструмент для сборки |
| Коробка с пантографом светильника | Штанга светильника | 1 шт. |  |
|  | Декоративное кольцо штанги | 1 шт. |  |
|  | Плечо светильника | 1 шт. |  |
|  | Декоративное кольцо плеча | 1 шт. |  |
| Коробка с плевательницей | Чаша | 1 шт. |  |
|  | Водяной фильтр | 1 шт. |  |
| Коробка с педалью | Ножной переключатель | 1 шт. |  |
|  | Подъемная рама для ног | 1 шт. |  |
| Коробка со стулом стоматолога | Спинка | 1 шт. |  |
|  | Сиденье | 1 шт. |  |
|  | Газлифт | 1 шт. |  |
|  | Пятиконечное основание | 1 шт. |  |
|  | Колесо | 5 шт. |  |
| Коробка с ультразвуковым скалером | Насадка скалера | 5 шт. |  |
|  | Ключ насадки | 1 шт. | Инструмент для сборки |
|  | Наконечник | 1 шт. |  |
| Прочие аксессуары | Силиконовый коврик консоли ассистента | 1 шт. |  |
|  | Силиконовый коврик блока инструментов | 1 шт. |  |
|  | Трубка слабой аспирации | 1 шт. |  |
|  | Трубка сильной аспирации | 1 шт. |  |
|  | Трубка 3-функционального пистолета | 4 шт. |  |
|  | Винт горизонтальной регулировки M12 x10 | 6 шт. |  |
|  | Предохранитель 6C6.3A250V | 2 шт. |  |
|  | Предохранитель 6C6.12A250V | 2 шт. |  |
| Документация | Сертификат качества | 1 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |

  - Установка стоматологического кресла

Согласно общему соотношению габаритов, планировке кабинета, освещению, эргономике, особым условиям определите помещение для установки стоматологического кресла.

Поверхность для размещения кресла должна быть ровной, твердой и чистой, так как устройство спроектировано с учетом устойчивости без фиксированного винтового анкера.

Установка на неровной поверхности может повлиять на производительность и даже привести к эксплуатационным рискам.

Если поверхность неровная, отрегулируйте станину кресла горизонтальными винтами, пока кресло не примет горизонтальное положение.

  - Схема трубопровода

Определив место установки устройства, вы можете подключить трубы. В настоящее время в стоматологических установках монолитной конструкции используется слотовый способ скрытой прокладки труб. В зависимости от расположения пола может использоваться настланный пол (учитывайте и окружающий пол между уплотнением) и предварительно изготовленные геосинклинали, монтажный трубопровод межслойного тканевого воздуховода.

| A | Труба отвода отработанной воды | B | Труба аспирации |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Труба подачи воды | D | Силовой кабель |
| E | Труба сигнальной линии | F | Труба подачи воздуха |

Силовой кабель должен быть 3-жильным 2 мм2 с защитной обмоткой, разнос силовых кабелей должен быть более 400 мм.

Рабочее давление воды: 200~400 кПа, если давление не попадает в этот диапазон, проверьте источник воды или оборудование источника воды, и убедитесь, что выходной объем составляет более 10 л/мин.

Рабочее давление воздуха составляет 500~800 кПа, если давление не попадает в этот диапазон, проверьте источник воздуха или оборудование источника воздуха и убедитесь, что выходной объем составляет более 80 л/мин.

| ОСТОРОЖНО | ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ |
| --- | --- |

Внешнее подключение коробки коммуникаций (опционально)

Подробные инструкции по монтажу смотрите в монтажной документации к стоматологической установке.

# Глава 5 Эксплуатация и настройка

  - Краткие инструкции к работе

|  |  | Переведите главный рычаг управления в положение “включено”, чтобы включить подачу воды, воздуха и электричества к установке. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверьте бутылку для воды и наполните ее, если воды остается мало. |
|  |  | Нажмите кнопку светильника на педали (или на панели управления), чтобы включить светильник. |
| ① |  | Нажмите переключатель пневмотормоза, чтобы отпустить тормоз балансира и установить высоту блока с нижней подачей инструментов. Отпустите переключатель, чтобы зафиксировать позицию. - : Пневмотормоз |
|  |  | Возьмите наконечник и нажмите на педаль для начала работы. |
|  |  | Нажимайте кнопки на панели управления для использования функций ополаскивания, нагревания воды, промывки чаши. |
|  |  | Возьмите вакуумный инструмент с панели ассистента, клапан откроется автоматически. |
|  |  | Нажмите на выпуклый круг, чтобы вставить штуцер пистолета вода/воздух. Нажмите кнопку Воздух на пистолете, начнется подача воздуха; нажмите кнопку Вода для распыления воды; нажмите обе кнопки, чтобы выпустить аэрозоль. |
|  |  | Нажмите переключатель сбоку негатоскопа, затем нажмите кнопку негатоскопа на панели управления, негатоскоп включится. |
|  |  | Положения кресла можно устанавливать вручную или с программируемых кнопок. |

Подголовник

Кресло пациента и блок инструментов

| Стоматологическое кресло |
| --- |
| Кнопка воды, воздуха и электричества Подлокотник Аварийная кнопка Сиденье Спинка |
| Блок инструментов с верхней подачей |  |
| ⑥ ④ ③ ⑦ ⑤ ② ① |  |
| Блок инструментов с нижней подачей |  |
| ⑦ ④ ⑤ ③ ② ⑥ ① |  |

- Балансир ② Блок инструментов  ③ Панель управления  ④ Рукоятка  ⑤Держатель инструментов  ⑥ Переключатель пневмотормоза  ⑦ Негатоскоп

|  |  |  | Контактные поверхности и поверхности передачи Контактной называется поверхность с возможным риском перекрестной инфекции при контакте с руками во время лечения. Поверхность передачи – поверхность, которая загрязняется при контакте с инструментами и другими неодушевленными предметами. Все контактные поверхности и поверхности передачи, задействованные в лечении, должны быть защищены изоляционной мембраной, изготовленной легально на основе законов и регламентов соответствующей страны или региона. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Питание и состояние блока инструментов Подача воды, воздуха и электроэнергии на стоматологическое кресло и консоль инструментов управляется главным контрольным рычагом. Выключайте питание, когда установка не используется, и перед обслуживанием. Блок инструментов готов к работе, когда горит индикатор питания на панели управления. При использовании наконечника индикатор состояния гаснет, означая, что запущена программа фиксации стоматологического кресла. |
|  |  |  | Функции обеспечения безопасности Программа фиксации стоматологического кресла: Программа фиксации блокирует движение кресла пациента, когда вы берете наконечник с держателя инструментов и нажимаете на педаль. Отпустите педаль, чтобы вернуться к обычному режиму работы кресла. |
|  |  |  | Кнопка быстрой остановки В аварийной ситуации: - Быстро нажмите кнопку быстрой остановки, установка будет полностью обесточена, кресло пациента останется в исходном положении. - Устранив аварийную ситуацию, проверните кнопку остановки, колпачок кнопки выйдет наружу, установка может продолжать нормальную работу. |
| ② ① |  |  | Двухшарнирный подголовник С помощью ручки фиксации подголовника отрегулируйте его положение. Поверните ручку, чтобы отпустить подголовник, установите его в удобное положение, затяните ручку, чтобы зафиксировать подголовник в желаемом положении. С помощью направляющей отрегулируйте высоту. - : Ручка фиксации подголовника ②: Направляющая |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАНКЕ БУДЕТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЫСОТЫ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДГОЛОВНИК В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ. |  |  |
| ② ① |  |  | Настройка воды для охлаждения/воздуха С помощью регулирующей ручки установите охлаждающую воду и привод воздуха. Ручка с пластиковым колпачком – для настройки воды, ручка с металлическим колпачком - для настройки воздуха. - Возьмите наконечник с держателя. - Нажмите педаль, чтобы включить наконечник. - Поверните ручку, чтобы настроить расход воды и воздуха. Вращайте по часовой стрелке, чтобы понизить, и против, чтобы повысить. - : Ручка охлаждающей воды ②: Ручка привода воздуха |
| ПРИМЕЧАНИЕ | С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ И РУЧКИ ПРИВОДА ВОЗДУХА МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТЬ ПОТОК. |  |  |
| ③ |  |  | Резервуар спуска воздуха Резервуар спуска воздуха нужно обслуживать минимум раз в неделю следующим образом: - Поверните стакан, чтобы снять, затем достаньте губчатый фильтр и промойте его. - Поместите чистый фильтр обратно в резервуар. - Вверните его в исходное положение. - : Резервуар спуска воздуха |
| ОСТОРОЖНО | НЕ ДОСТАВАЙТЕ ГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ. ФИЛЬТР МОЖНО ПРОМЫВАТЬ ЧИСТОЙ ВОДОЙ. |  |  |
|  |  |  | Балансир Если блок инструментов скользит вверх или вниз, отрегулируйте балансир следующим образом: - Снимите концевой колпачок с балансира. - Нагрузите столик инструментов обычными предметами, затем поднимите столик в горизонтальное положение. - Шестигранным торцевым ключом настройте натяжение пружины балансира, пока он не установится в нормальном рабочем положении. Если блок инструментов скользит вверх, крутите гайку против часовой стрелки, чтобы снизить натяжение. В обратном случае закручивайте гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение. |

Кнопка предустановленных положений кресла

Креслом пациента можно управлять вручную или с помощью пресетов панели управления.

| Кнопка панели управления |  |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа пресетов: в каждой группе можно сохранить 3 предустановленных положения. |
|  |  |  | Предустановленное положение: регулирует положение спинки и сиденья |
|  |  |  | Позиция для ополаскивания: перевод кресла в позицию для ополаскивания рта. Возврат в исходное положение, если нажать кнопку еще один раз. |
|  |  |  | Сброс: опускает кресло в самое нижнее положение и перемещает спинку вперед. |
|  |  |  | Настройки: функции предустановленных положений, чтобы выйти из пресета, нажмите еще раз. |
|  |  |  | Подъем кресла: нажмите кнопку, чтобы поднять кресло; отпустите кнопку, кресло перестанет подниматься. В крайней позиции нажатие не дает отклика. |
|  |  |  | Опустить кресло: нажмите кнопку, кресло опустится; отпустите кнопку, кресло остановится. В крайней позиции нажатие не дает отклика. |
|  |  |  | Подъем спинки: нажмите, чтобы поднять спинку; отпустите кнопку, спинка перестанет подниматься. В крайней позиции нажатие не дает отклика. |
|  |  |  | Опустить спинку: нажмите кнопку, спинка будет опускаться; отпустите кнопку, спинка остановится. В крайней позиции нажатие не дает отклика. |

Настройка пресета положения кресла:

- С помощью кнопок установите кресло в желаемое положение.

- Нажмите и отпустите кнопку SET. Один звуковой сигнал означает вход в программный код, загорится индикатор настройки.

- Последовательно нажмите кнопку Группа пресетов и кнопки положения (например: сначала нажмите SET, затем – кнопку подъема кресла).

- Нажмите и отпустите кнопку SET. Один сигнал означает, что новая настройка сохранена, индикатор настройки погаснет.

| ПРИМЕЧАНИЕ | ИСПОЛЬЗУЯ ФУНКЦИЮ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КРЕСЛА, СОБЛЮДАЙТЕ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА; ЕСЛИ НУЖНО ОСТАНОВИТЬ КРЕСЛО В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ, НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБЫЕ КНОПКИ ПОЛОЖЕНИЙ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. |
| --- | --- |

| a c b d h g f e - Выключатель светильника - Переключатель охлаждающей воды - Переключатель ножного контроллера - Переключатель продувки воздухом - Переключатель промывки плевательницы - Педаль - Переключатель подачи воды в стакан - Переключатель позиции для полоскания |  | Ножной контроллер Педаль: - Снимите наконечник с держателя инструментов и подготовьтесь к процедуре. - Нажмите на педаль ножного контроллера, наконечник начнет работать. Отпустите педаль, наконечник остановится. Переключатель охлаждающей воды: - Переведите переключатель влево, будет включена охлаждающая вода. - Снимите наконечник с держателя и запустите его, потечет вода для охлаждения. Переключатель продувки воздухом: - Возьмите наконечник с держателя инструментов. - Нажмите переключатель ногой, наконечник начнет выдувать воздух. Отпустите кнопку, наконечник прекратит продувку. Переключатель позиции для ополаскивания: - Нажмите переключатель позиции в первый раз, сиденье и спинка перейдут в предустановленную позицию для полоскания, светильник выключится. - Нажмите переключатель позиции второй раз, сиденье и спинка вернутся в предшествующее положение, и включится светильник. Переключатель промывки плевательницы: - Нажмите переключатель промывки плевательницы, вода будет поступать в чашу, подача автоматически выключится по достижении установленного времени. Переключатель подачи воды в стакан: - Поставьте одноразовый стакан в позицию для него. - Нажмите переключатель, кран подачи воды наполнит стакан, подача автоматически прекратится по достижении заданного времени. Переключатель светильника: - Нажмите переключатель в первый раз, светильник включится. - Нажмите переключатель второй раз, светильник выключится. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Ножной контроллер: Установите положение кресла с ножного контроллера. Опустить спинку (BD): Поверните контроллер влево, спинка будет опускаться, отпустите по достижении желаемой позиции, контроллер вернется в исходное положение, спинка остановится. Когда спинка опущена в крайнее нижнее положение, прозвучит один сигнал ограничителя хода, спинка остановится. Подъем спинки (BU): Поверните контроллер вправо, спинка будет подниматься, отпустите его по достижении желаемого положения, контроллер вернется в исходное положение, спинка остановится. Когда спинка достигнет верхнего положения, прозвучит сигнал срабатывания ограничителя хода, подъем прекратится. Опустить сиденье (DN): Поверните контроллер вперед, сиденье начнет опускаться, отпустите его по достижении желаемого положения, контроллер вернется в исходную позицию, сиденье остановится. В нижнем положении сиденья прозвучит сигнал ограничителя хода, движение прекратится. Поднять сиденье (Up): Поверните контроллер назад, сиденье будет подниматься, отпустите по достижении желаемого положения, контроллер вернется в исходное положение, подъем прекратится. В крайнем положении сиденья прозвучит сигнал ограничителя хода, движение прекратится. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рекомендации по очистке и дезинфекции Используйте переключатель продувки для удаления большего количества воды из трубы аспирации быстро. Продувка аспирационной трубы наконечника: - Снимите коннектор наконечника. - Поместите трубку наконечника, в которой использовалась охлаждающая вода, в раковину или плевательницу. - Нажмите и удерживайте кнопку продувки 20-30 с. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ПОСЛЕ КАЖДОГО ЛЕЧЕНИЯ НУЖНО В ТЕЧЕНИЕ 20-30 С ДРЕНИРОВАТЬ ВЕСЬ ВОЗДУХ И ВОДУ ИЗ ТРУБЫ АСПИРАЦИИ. АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБА НАКОНЕЧНИКА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАКОНЕЧНИКОМ, ИМЕЮЩИМ ФУНКЦИЮ АНТИВСАСЫВАНИЯ. |  |  |

|  |  |  | Плановое обслуживание стоматологической установки Линии подачи воды, газа и электричества к стоматологической установке располагаются в напольной коробке. Для прокладки и обслуживания этих линий потяните передний кожух вверх, затем можно снять кожух с коробки. Для управления потоками воздуха и воды в установке используются ручные клапаны. Во избежание утечек эти клапаны должны оставаться широко открытыми (переведите главный контрольный рычаг в положение «Вкл») за исключением случаев ремонта установки. Воздушные и водяные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в установку. Меняйте фильтры при засорах или ограничении потока воды. Высота водосброса не должна превышать 40 мм от пола, а угол к полу должен быть 90°, иначе в дренажной трубе может возникать обратный водоток. Темп дренажа воды: > 4 л/мин. Слив воды должен иметь уклон вниз с плавным водотоком. Трубы не должны иметь перегибов, изломов и т.д., не помещайте дренажную трубу в воду. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проверяйте закупорку фильтров воды/воздуха - Переведите главный контрольный рычаг в положение «Вкл». - Наблюдая за датчиком давления газа, нажмите кнопку воздуха на пистолете. Если давление воздуха установки падает более чем на 0.10 МПа, замените воздушный фильтр. - При проверке плевательницы, нажмите кнопку промывки чаши. Если давление воды промывки снижено, замените водяной фильтр. |
|  |  |  | Проверка и замена фильтров - Переведите главный контрольный рычаг в положение “Выкл”. - Кнопками пистолета выпустите все остатки воды и воздуха, чтобы спустить давление в системах. - Извлеките корпус фильтра, достаньте фильтр. - Замените фильтр, если он загрязнен или закупорен. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | УСТАНАВЛИВАЙТЕ ФИЛЬТР В КОРПУСЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. |  |  |

Консоль ассистента и инструменты

※Если ваше оборудование содержит полимеризационную лампу, обратитесь к валидной инструкции на нее.

|  |  |  | Независимая система подачи воды Установка оснащена независимой бутылкой для воды. Вода в наконечники и пистолет подается из бутылки. Перед снятием бутылки, выключите воздушный клапан, чтобы выпустить воздух изнутри, затем проверните бутылку по часовой стрелке, чтобы снять. Правильная установка: - Наполните бутылку водой. - Проверните бутылку против часовой стрелки, чтобы закрепить. - Откройте воздушный клапан. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Как выбрать воду для стоматологической установки? Выбор воды для стоматологической установки зависит от качества водоснабжения. Выберите источник воды стабильно высокого качества. Водопроводная вода: Используйте непосредственно водопроводную воду, если качество этой воды гарантировано. Дистиллированная вода: Используйте дистиллированную воду в бутылках или из дистиллятора, если качество водопроводной воды сомнительно. Следуйте инструкциям по очистке и обслуживанию дистиллятора, чтобы избежать загрязнения. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ БУТЫЛКУ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ КОМПОНЕНТЫ. ЗВУК ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ – ЭТО НОРМАЛЬНО. |  |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ БУТЫЛКИ ВКЛЮЧАЯ СТЕКЛЯННЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПИТЬЕВЫЕ БУТЫЛКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ БУТЫЛКИ. НЕЗАВИСИМАЯ БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ. БУТЫЛКА БУДЕТ ИСПОРЧЕНА ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННОГО ПРАВИЛА. |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ ВОДЫ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТИ КОМПОНЕНТЫ И НЕЗАВИСИМУЮ СИСТЕМУ ПОДАЧИ ВОДЫ ОДНОВРЕМЕННО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЗРАСТВОР, ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ РТА И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ. ЭТИ ЖИДКОСТИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ УСТАНОВКУ. |  |  |

|  |  |  | Коллектор твердых частиц Чтобы обеспечить надежное всасывание в слюноотсосе и поддерживать дезинфекцию кабинета, нужно менять фильтр коллектора твердых частиц минимум два раза в неделю. Алгоритм замены фильтра: - Выключите вакуумные инструменты - Снимите корпус коллектора твердых частиц. - Снимите фильтр. - Утилизируйте фильтр согласно законодательству. - Установите новый фильтр на коллектор твердых частиц и наденьте корпус (ячейки фильтра должны быть менее 0.75 мм). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ИНФИЦИРОВАННЫЕ ОТХОДЫ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРОТОКОЛЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕДОВТРАЩЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ИНФЕКЦИИ. |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | НЕ МОЙТЕ ФИЛЬТР НАД ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЕЙ, ЭТО МОЖЕТ ЗАСОРИТЬ ДРЕНАЖНУЮ ТРУБУ. |  |  |  |
|  |  |  | Очистка и дезинфекция штуцера пистолета Все пистолеты являются важнейшими компонентами, которые контактируют с пациентом при лечении. Соблюдайте местные законы и регламенты по их очистке и дезинфекции. |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ШТУЦЕРЫ РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОГО ПИСТОЛЕТА ДАННОЙ УСТАНОВКИ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ПИСТОЛЕТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТСОЕДИНЕНИЮ ШТУЦЕРА, ПОПАДАНИЮ ЕГО В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И ПИЩЕВОД ПАЦИЕНТА, ЧТО ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ОДНОРАЗОВЫЕ ШТУЦЕРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ПОВТОРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. |  |  |  |

|  |  |  | Сильный/слабый слюноотсос Слюноотсос требует очистки минимум раз в неделю, если используется изолирующая мембрана для защиты. Слюноотсос требует очистки немедленно после использования, если изолирующая мембрана не используется, или слюноотсос используется для проверки полости рта. Последовательность очистки слюноотсоса: - Выключите вакуумные инструменты. - Снимите трубку со слюноотсоса. - Отсоедините слюноотсос от трубы аспирации. - С помощью мягкого моющего средства, воды и мягкой щетки очистите и промойте слюноотсос. - Полностью осушите слюноотсос. - Нанесите тонкий слой маслосодержащей смазки на кольцевой уплотнитель. - Соедините слюноотсос и трубу аспирации. - Убедитесь, что слюноотсос работает и вращается стабильно. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРЕБУЕТ МАСЛОСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ МАТЕРИАЛ. |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ОДНОРАЗОВАЯ ТРУБА СЛЮНООТСОСА НЕ ПОДЛЕЖИТ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ |  |  |

  - Плевательница

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
|  | Кнопка подачи воды для ополаскивания: Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы задать время автоматического ополаскивания водой, заводская настройка – 3 с, максимальное время подачи воды – 99 с. Или вы можете удерживать нажатой эту кнопку для подачи воды вручную. |
|  | Кнопка промывки чаши: Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы задать время промывки плевательницы, заводская настройка – 3 мин. Можно выбрать 3/15/60 мин. Либо можно держать нажатой эту кнопку для подачи воды вручную. |
|  | Кнопка нагревания воды: Нажмите и отпустите эту кнопку для подачи теплой воды на наконечники и ополаскивание. |

|  | Настройка времени подачи воды для ополаскивания и промывки плевательницы: Нажмите кнопку SET на панели управления, загорится индикатор SET, вы в режиме настройки. Настройка времени подачи воды для ополаскивания: Удерживайте кнопку подачи воды до нужного времени, затем отпустите кнопку. Установка времени промывки плевательницы: Нажмите и отпустите кнопку промывки плевательницы, вы услышите звуковой сигнал, нажмите 1-3 раза, вы услышите от 1 до 3 звуковых сигналов, это означает разное время промывки плевательницы: 3 мин, 15 мин, 60 мин. Нажмите кнопку SET по завершении настройки, индикатор SET погаснет, вы перейдете в рабочий режим. |
| --- | --- |
|  | Настройка объема воды для промывки плевательницы: Нажмите кнопку промывки плевательницы, начнется подача воды. С помощью клапана регулировки воды внизу блока управления отрегулируйте объем. |
|  | Очистка и обслуживание: Мойте плевательницу и фильтр каждый день. Чашу следует промывать в конце каждого дня, чтобы удалить остаток из дренажного шланга. Если не мыть плевательницу регулярно, остаток может накапливаться и затруднять дренаж. |

| ОСТОРОЖНО | НЕ ВЫЛИВАЙТЕ ОСТАТКИ ИЗ ФИЛЬТРА И ТРУБЫ В ЧАШУ, ОНИ МОГУТ ЗАСОРЯТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ. |
| --- | --- |

  - Стоматологический светильник

|  |  | Светильник управляется сенсорным переключателем, процесс установки освещения должен быть следующим: Расположите светильник в 70 см вертикально от спинки кресла, включите светильник, чтобы он отбрасывал свет вертикально на подголовник кресла. Заслоните рукой область сенсора на расстоянии не более 6 см, останавливайте руку на этом месте, свет будет регулироваться автоматически от минимального к максимальному. Чтобы проверить свет на подголовнике, уберите руку при подходящей яркости, программа автоматически запомнит яркость. |
| --- | --- | --- |

| ОСТОРОЖНО | ЕСЛИ КНОПКА СВЕТИЛЬНИКА НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧИТЬ С СЕНСОРА |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СВЕТИЛЬНИК ВЫКЛЮЧЕН И ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАЖДЕН |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЛАМПЫ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТИЛЬНИК С ПОВРЕЖДЕННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ. ЗАМЕНИТЕ ИСПОРЧЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКА |

Обслуживание светильника

Для лучшей работоспособности и длительного срока службы светильника протирайте корпус только мыльным раствором воды. Не используйте спиртовые растворители. Протирайте корпус светильника следующим образомl:

Выключите лампу и дайте ей полностью охладиться

Смочите неабразивную волокнистую салфетку небольшим количеством легкого, долговременного мыльного раствора, выжмите воду и протрите корпус светильника.

Протирайте корпус светильника смягченной салфеткой с мягким некоррозионным бесспиртовым средством

Для очистки корпуса светильника используйте влажную тряпочку.

Протрите корпус сухой тряпкой, чтобы полностью осушить его перед следующим пользованием.

| ОСТОРОЖНО | ЖИР ИЛИ ПОТ НА ЛАДОНЯХ МОГУТ СНИЗИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА И СИЛЬНО СОКРАТИТЬ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ КАСАЙТЕСЬ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ПЕРЧАТОК. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ С КОРПУСОМ СВЕТИЛЬНИКА. ЭТИ ВЕЩЕСТВА УМЕНЬШАТ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ. |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СВЕТИЛЬНИК ПРИ КАКИХ-ЛИБО ОЧИСТКАХ И ОБСЛУЖИВАНИИ |

# Глава 6 Обслуживание

  - Ежедневное обслуживание

| Каждый день |  |
| --- | --- |
| Очищайте блок инструментов | Пользователь |
| Очищайте поверхность кресла | Пользователь |
| Очищайте аспирационные трубы и фильтр слюноотсоса | Пользователь |
| Каждую неделю |  |
| Промывайте трубы >500 мл чистой воды | Пользователь |
| Проверяйте заполнение водой редукционного клапана фильтра | Пользователь |
| Каждый месяц |  |
| Очищайте обивку сиденья | Пользователь |
| Очищайте фильтр | Пользователь |
| Сливайте воду из разгрузочного клапана фильтра Удаляйте воду из воздушного компрессора 1-4 раза | Пользователь |
| Каждый год |  |
| Смазывайте маслом шарниры | Квалифицированный сервисный персонал |
| Проверка движения и работы | Квалифицированный сервисный персонал |
| По необходимости |  |
| Замена фильтра | Пользователь |
| Очистка труб | Пользователь |
| Стерилизация наконечников и пистолета | Пользователь |

  - Очистка фильтра

Фильтрующие сетки содержатся в водных, воздушных и аспирационных трубах. Очищайте их по необходимости в случае засоров.

  - Распространенные неполадки и решения

| № | Сбой | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При частом пользовании кресло внезапно перестает двигаться, хотя система управления в порядке. | Защита от превышения температуры электропривода тормозит его | Нормальная работа восстановится, если не использовать установку полдня. |
| 2 | Открывается воздушный клапан, начинают работать слюноотсос или сильная аспирация | Изменилось положение клапана | Откройте задний кожух, отрегулируйте расположение клапана. |
| 3 | Недостаточная сила всасывания слюноотсоса | a. Недостаточное давление воды b. Закупорен водяной фильтр c. Недостаточное давление воздуха d. Закупорен вакуум-генератор e. Утечка воздуха из труб, коннекторов | a.Слишком низкое давление воды, нужно установить бустерный насос b.Очистите водяной фильтр, замените фильтрующий элемент c. Установите давление подачи воздуха на 0.5 МПа d. Снимите и очистите вакуум-генератор e. Проверьте трубы и коннекторы |
| 4. | Нет воды в наконечниках | Закупорено выходное отверстие Выключен переключатель воды на педали Закрыт регулирующий клапан воды | Очистите выходное отверстие Переведите переключатель воды вправо Откройте регулирующий клапан воды |
| 5 | Не работает наконечник | Слишком низкое рабочее давление воздуха в наконечнике Износ подшипника наконечника Истирание или неплотный контакт бора Закупорена трубка наконечника Утечка воздуха из трубки наконечника | Настройте рабочее давление воздуха Замените подшипник Замените бор, надежно закрепите его Разберите подшипник и очистите трубку наконечника Замените корпус наконечника |
| 6 | Утечка воды из кнопки пистолета | Истирание О-образного уплотнителя | Замените уплотнитель и добавьте герметика |
| 7 | Ненормальный пар из пистолета | Перепутаны коннекторы воды и воздуха Слишком сильная подача воды или слишком слабая подача воздуха | Поменяйте трубки воды и воздуха Отрегулируйте количество воды и воздуха |
| 8 | Малое количество или не подается вода при полоскании и промывке плевательницы | Слишком низкое давление воды Закупорен водяной фильтр Слишком низкое давление подачи воздуха Не работает соленоидный клапан Слабый контакт соединительной линии или коннектора Сбой платы Слабый контакт клавиатуры управления | Слишком низкое давление воды, нужно установить бустерный насос Очистите водяной фильтр, замените фильтрующий элемент Установите давление подачи воздуха на 0.5 МПа Замените поврежденный соленоидный клапан Найдите плохое соединение и подключите заново Замените неисправную плату Замените неисправную клавиатуру |
| 9 | Не действуют никакие органы управления | Не подключено питание Перегорел силовой предохранитель Поврежден трансформатор в коробке коммуникаций Поврежден выключатель питания | Замените сетевую вилку или розетку Установите точную причину и замените предохранитель Замените трансформатор Замените выключатель питания |
| 10 | Нет подачи воды из установки | Закупорен водяной фильтр Вмятина в водяной трубе | Очистите фильтрующий элемент Восстановите водную трубу |
| 11 | Вода выделяется вместе с воздухом | Некрепко соединен коннектор наконечника Редукционный клапан фильтра заполнен водой | Закрепите наконечник Удалите воду из редукционного клапана фильтра |
| 12 | Не работает стоматологический светильник | Повреждена лампа Плохой контакт соединительной линии светильника Плохой контакт переключателя светильника Плохой контакт отходящей линии трансформатора в коробке коммуникаций | Замените неисправную лампочку Найдите место плохого контакта Замените переключатель светильника Заново подсоедините отходящую линию или замените трансформатор |
| 13 | Невозможно управлять положением кресла, но звук обычный, и остальные клавиши работают нормально | Плохой контакт контактной группы реле или повреждена катушка Неисправен мотор, или разомкнута цепь соединительной линии | Очистите контакт реле или замените реле Найдите или соедините разомкнутую позицию или замените мотор |

# Глава 7 Необходимая информация

  - Основные сведения

- Пожалуйста, обеспечьте отсутствие других предметов в рабочей области.

- Своевременно удаляйте воду из редукционного клапана фильтра.

- Своевременно очищайте или заменяйте фильтрующий элемент.

- Ежемесячно очищайте фильтр аспирации низкого давления.

- Постоянно нажимайте контрольную клавишу, когда поднимаете или опускаете кресло, до приведения в желаемое положение.

- Убедитесь, что подголовник хорошо зафиксирован после регулировки.

- Перед заменой каких-либо электронных компонентов убедитесь, что электропитание полностью отключено.

- Убедитесь, что питание полностью отключено перед проведением любого обслуживания.

- Удаляйте загрязнители в емкость и утилизируйте в соответствии со стандартами охраны окружающей среды.

- Техобслуживание данной стоматологической установки должны выполнять наши авторизированные специалисты, при самостоятельном обслуживании ее можно повредить. В таком случае гарантийные услуги не распространяются.

- Перед работой с установкой внимательно прочитайте данное руководство пользователя. Эксплуатация должна осуществляться подготовленными специалистами (стоматологами) в строгом соответствии с данной инструкцией.

- Перед обслуживанием установки убедитесь, что подача электричества полностью отключена.

  - Техника безопасности

- Убедитесь, что сетевая вилка надежно подключена, не используйте источники электроэнергии с неподходящим напряжением.

- Пожалуйста, используйте одну розетку с защитным заземлением, убедитесь, что клемма надежно соединена.

- Не касайтесь никаких проводов или электрических деталей влажными руками.

- Нельзя повреждать, модифицировать, натягивать, перегибать или оборачивать силовой кабель. Не ставьте тяжелые предметы на силовой кабель.

- Не кладите лишние предметы на установку.

- Если обнаружили необычный запах или шум, немедленно обесточьте устройство и обратитесь к агенту или в сервисный отдел за дальнейшей помощью.

- Отключайте питание, если не используете установку длительное время.

- Не открывайте никакие консоли во время работы.

| ОСТОРОЖНО | ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТОЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРАМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АВАРИЯМ, КОТОРЫЕ ПОВРЕДЯТ УСТАНОВКУ И МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД ЛЮДЯМ. |

# Глава 8 Транспортировка и хранение

- Перед перемещением установки убедитесь, что кресло опущено в крайнее нижнее положение, а спинка кресла находится впереди.

- Перекройте все источники воды, воздуха и электричества. Затем отсоедините все трубы, подключенные к трубе в полу.

- Стоматологическая установка – очень тяжелое устройство, убедитесь, что оно крепко и устойчиво зафиксировано при транспортировке.

- Избегайте ударов, сильных колебаний и влаги во время транспортировки. Транспортировка должна соответствовать следующим требованиям:

- Условия транспортировки и хранения: хорошо упакованная установка должна храниться в помещении с относительной влажностью ≤93% и без коррозионных газов.

Условия транспортировки и хранения

Температура: -5 ℃ ~ +55℃

Относительная влажность: ≤ 93%

Атмосферное давление: 500 гПа ~ 1060 гПа.

# Глава 9 Послепродажные услуги

- Производитель гарантирует контроль качества продаваемой продукции.

- Если компоненты упакованы и хранятся в правильных условиях, производитель несет ответственность за ремонт и замену деталей или установки в течение двух лет.

- Производитель и его дилеры ответственны за ремонт стоматологических установок, на которые не действует гарантия, за разумную плату.

- Пользователь оплачивает ремонт, если ущерб вызван разбором установки без санкции нашей компании.

Срок службы данной стоматологической установки составляет 8 лет.

# Приложение 1 Схема электрической цепи и труб

## Электрическая схема

| 1.Выключатель питания | 2.Предохранитель 6.3A | 3.Аварийный выключатель | 4.Фильтр | 5.Трансформатор | 6.Предохранитель 12A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.ЭМ клапан | 8.Светильник | 9. Негатоскоп | 10.Водонагреватель | 11.Мотор движения вперед и назад | 12.Мотор подъема и опускания |
| 13.Основная плата | 14.Вспомогательная плата | 15. Плата педали | 16. Переключатель фиксации | 17. Ограничитель хода | 18.Блок управления |
| 19.Сенсор подачи воды | 20.Переключатель защиты от столкновения | 21.Переключатель слюноотсоса |  |  |  |

## Схема трубопровода

# Приложение 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

* Применимый стандарт: МЭК 60601-1-2:2015

Медицинское электрооборудование требует особых мер предосторожности в отношении ЭМС и должно быть установлено и введено в эксплуатацию согласно информации об ЭМС, указанной в данном руководстве.

Портативное и мобильное РЧ коммуникационное оборудование может воздействовать на медицинское электрическое оборудование.

Оборудование или система не должны использоваться вплотную к другому оборудованию. Если размещение вплотную или друг на друге неизбежно, нужно следить за нормальной работой оборудования или системы в той конфигурации, в какой оно будет использоваться.

| Руководство и декларация производителя – электромагнитное излучение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка предназначена для применения в электромагнитных условиях, указанных ниже. Клиент или пользователь установки должны обеспечить ее применение в таких условиях. |  |  |
| Тест излучения | Соответствие | Руководство к электромагнитной среде |
| РЧ излучение CISPR 11 | Группа 1 | Продукт использует РЧ энергию только для собственного функционирования. Следовательно его РЧ излучение слишком низкое и не должно создавать помехи в находящемся поблизости электронном оборудовании |
| РЧ излучение CISPR 11 | Класс Б | Устройство подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовые предприятия и те, которые напрямую подключены к общественной сети электроснабжения низкого напряжения, питающей здания, используемые для бытовых целей. |
| Гармоническое излучение МЭК 61000-3-2 | Класс A |  |
| Колебания напряжения/ мерцающие излучения МЭК 61000-3-3 | Соответствует |  |

| Руководство и декларация производителя – электромагнитная помехоустойчивость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка предназначена для применения в электромагнитных условиях, указанных ниже. Клиент или пользователь установки должны обеспечить ее применение в таких условиях. |  |  |  |
| Тест помехоустойчивости | Тестовый уровень МЭК 60601 | Соответствие | Руководство к электромагнитной среде |
| Электростатический разряд МЭК 61000-4-2 | ± 6 кВ контактный ± 8 кВ по воздуху | ± 6 кВ контактный ± 8 кВ по воздуху | Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| Электрический быстрый переходный процесс/всплеск МЭК 61000-4-4 | ± 2 кВ для линий электропередачи ± 1 кВ для входных/отходящих линий | ± 2 кВ для линий электропередачи ± 1 кВ для входных/отходящих линий | Качество электропитания должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде. |
| Выброс напряжения МЭК 61000-4-5 | ± 1 кВ в дифференциальном режиме ± 2 кВ в обычном режиме | ± 1 кВ в дифференциальном режиме ± 2 кВ в обычном режиме | Качество электропитания должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде. |
| Провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линия электропитания МЭК 61000-4-11 | <5% UT (>95% провал UT) для 0.5 цикла 40% UT (60% провал UT) для 5 циклов 70% UT (30% провал UT) для 25 циклов <5% UT (>95% провал UT) для 5 с | <5% UT (>95% провал UT) для 0.5 цикла 40% UT (60% провал UT) для 5 циклов 70% UT (30% провал UT) для 25 циклов <5% UT (>95% провал UT) для 5 с | Качество электропитания должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде. Если пользователю продукта требуется непрерывная работа во время прерываний в сети, рекомендуется подключать продукт к источнику бесперебойного питания или аккумулятору. |
| Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) МЭК 61000-4-8 | 3 A/м | 3 A/м | Магнитные поля промышленной частоты должны быть на уровнях, характерных для типичного места в типичной коммерческой или больничной среде. |
| ПРИМЕЧАНИЕ UT — это напряжение сети переменного тока перед приложением тестового уровня. |  |  |  |

| Руководство и декларация производителя – электромагнитная помехоустойчивость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка предназначена для применения в электромагнитных условиях, указанных далее. Клиент или пользователь установки должны гарантировать, что она используется в таких условиях |  |  |  |
| Испытание устойчивости | Тестовый уровень МЭК 60601 | Соответствие | Электромагнитная среда – руководство |
|  |  |  | Портативное и мобильное РЧ оборудование связи не должно использоваться ближе к любой части продукта, включая кабели, чем рекомендуемое расстояние, рассчитанное из уравнения приложений для частоты передатчика. |
| Наведенные РЧ МЭК 61000-4-6 | 3 Vrms 150 кГц - 80 МГц вне диапазона ISM.а | 3 Vrms | Рекомендуемое расстояние d = 1.2 √P |
| Излученные РЧ МЭК 61000-4-3 | 3 В/м 80 МГц - 2.5 ГГц | 3 Vrms | d = 1.2 √P 80 МГц - 800 МГц d = 2.3 √P 800 МГц - 2.5 ГГц |
|  |  |  | Где P — максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт), указанная производителем передатчика, а d — рекомендуемое расстояние в метрах (м). Напряженность поля от стационарных РЧ передатчиков, определенная в ЭМ обследовании объекта,a должна быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне.b Вблизи оборудования, отмеченного следующим символом, могут возникать помехи: |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 При 80 МГц и 800 МГц, применяется более высокий частотный диапазон. ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данные руководства могут применяться не во всех случаях. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей. a Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, AM- и FM-радиовещания и телевизионного вещания, невозможно предсказать с точностью теоретически. Для оценки электромагнитной обстановки из-за стационарных радиопередатчиков следует рассмотреть электромагнитное обследование участка. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется продукт, превышает применимый уровень соответствия РЧ, указанный выше, следует наблюдать за продуктом, чтобы убедиться в его нормальной работе. Если наблюдается ненормальная деятельность, могут быть необходимы дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение устройства. b Выше частотного диапазона 150 кГц - 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м. |  |  |  |

Важные характеристики (цель испытаний УСТОЙЧИВОСТИ) Кроме случаев применения переключателей для управления креслом, кресельная часть устройства не совершает никаких движений, за исключением звуковых сигналов и включения/выключения индикаторов.

| Рекомендуемое расстояние разноса между портативным и мобильным РЧ оборудованием связи и стоматологической установкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка предназначена для применения в электромагнитной среде, где контролируются РЧ помехи. Клиент или пользователь продукта может предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием РЧ связи (передатчиками) и продуктом как рекомендовано ниже в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи. |  |  |  |
| Максимальная номинальная выходная мощность передатчика Вт | Расстояние разноса в зависимости от частоты передатчика м |  |  |
|  | 150 кГц - 80 МГц d = 1.2 √P | 80 МГц - 800 МГц d = 1.2 √P | 800 МГц - 2.5 ГГц d = 2.3 √P |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Для передатчиков, чья максимальная выходная мощность не указана в таблице, рекомендуемый разнос d в метрах (м) можно оценить с помощью уравнения, применяемого к частоте передатчика, где P – максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно изготовителю передатчика. ПРИМЕЧАНИЕ 1 При 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние для более высокого частотного диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эти рекомендации могут применяться не во всех случаях. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей. |  |  |  |